Датчик відстані                                        DT020-1

Датчик відстані можна під'єднати до реєстраторів даних Nova5000, MultiLogPRO або TriLink. Датчик призначений для вимірювання відстані між датчиком та об’єктом у межах діапазону 0,2-10 м. Датчик здійснює замір даних до 50 разів на секунду, що повністю дозволяє застосовувати його у дослідженнях руху та переміщення.

Датчик поставляється із монтажним штативом і може застосовуватися при проведенні різних дослідів з фізики.

Типові дослідження

- Дослідження руху візка вздовж рейок

- Зіставлення графіків руху

- Вивчення простого гармонічного руху як, наприклад, при дослідженні підвішеного на пружину вантажу

- Вимірювання прискорення вільного падіння

Принцип роботи

Датчик відстані працює за тим самим принципом, що й гідроакустичний комплекс. Всередині корпусу датчика розміщені ультразвукові гучномовець та мікрофон. До гучномовця під’єднаний електричний конденсатор, який постійно заряджається та розряджається за заданою користувачем частотою. Коли конденсатор розряджений, гучномовець видає ультразвуковий імпульс. Проходячи крізь повітря, цей імпульс вдаряється об найближчий до датчика предмет (в межах діапазону) і повертається, відбившись луною. Коли ультразвуковий мікрофон отримує відбитий імпульс, процесор всередині датчика обчислює відстань відповідно до різниці часу між двома подіями та швидкістю звуку.

Характеристики датчика

| Діапазон: | 0,2 м – 10 м |
| --- | --- |
| Точність: | 2% від повного діапазону |
| Роздільність (12-біт): | 2,44 мм |
| Частота замірів: | До 50 замірів на секунду |
| Кут огляду приймача | ± 15° - ± 20° |
| Характеристики: | Надає дані про положення, швидкість та прискорення |
| Тип входу реєстратора | Цифровий |
| Рекомендоване застосування датчика | Застосовуйте, коли реєстратор даних підключений до адаптера постійного / змінного струму |

Технічні особливості

- Оскільки цей датчик живиться струмом, наполегливо рекомендується застосовувати його, коли реєстратор даних підключений до джерела постійного / змінного струму.

- Датчик відстані підключається лише до першого та другого виходів на реєстраторах MultiLogPRO або TriLink та до всіх виходів на реєстраторі Nova5000.

- Переконайтеся, що цільовий об’єкт знаходиться на відстані не менше 20 см від датчика

- Прикріпіть до об’єкта велику та плоску поверхню, щоб ультразвукові коливання краще відбивалися. У деяких випадках, коли поверхня відбивання має неправильну форму, коливання можуть не відбитися.

- Приберіть зайві об’єкти, які знаходяться у безпосередній близькості до цільового об’єкта або датчика. Зауважте, що датчик надає дані про відстань до найближчих об’єктів, таких як, наприклад, стільці або столи у конусоподібному просторі, під кутом приблизно 20° від центральної осьової лінії сигналу.

Калібрування

Датчик відстані поставляється вже повністю відкаліброваним.

Застосування датчика відстані з реєстратором даних Nova5000 та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab CE.

- Під’єднайте датчик відстані до цифрового виходу Nova5000 (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір позитивного напряму

У програмному забезпеченні MultiLab CE відображуване визначення положення та позитивний напрям за замовчуванням є вихідними (напрям від датчика). Щоб змінити позитивний напрям на протилежний (напрям до датчика), відкрийте діалогове вікно Параметрів Датчика:

1. Натисніть кнопку Реєстратор на головній панелі інструментів.

2. Натисніть кнопку Параметри та відкрийте діалогове вікно біля Позитивного напряму відстані.

3. Оберіть потрібну опцію.

4. Натисніть ОК.

Застосування датчика відстані з реєстраторами даних MultiLogPRO або TriLink та програмним забезпеченням MultiLab

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab.

- Під’єднайте датчик відстані до цифрового виходу реєстратора даних (починаючи з І/О-1). Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик.

- Натисніть кнопку Встановлення на головній панелі інструментів і запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть кнопку Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Вибір позитивного напряму, положення, швидкості, прискорення

У програмному забезпеченні MultiLab РC відображуване визначення положення та позитивний напрям за замовчуванням є вихідними (напрям від датчика). Щоб змінити позитивний напрям на протилежний (напрям до датчика) або виміряти швидкість чи прискорення, відкрийте діалогове вікно Параметрів Датчика:

1. Натисніть кнопку Майстер налаштування  на головній панелі інструментів.

2. Натисніть кнопку Властивості  навпроти входу датчика відстані.

3. Відмітьте позиції навпроти обраних опцій.

4. Натисніть ОК.

Встановлення поточних показників на нуль

- Запустіть програмне забезпечення MultiLab (з вашого комп’ютера або з Nova5000).

- Під’єднайте датчик відстані до першого виходу реєстратора даних І/О-1.

- Програмне забезпечення MultiLab автоматично розпізнає датчик відстані.

- Натисніть Встановлення на головній панелі інструментів.

- Натисніть кнопку Властивості навпроти виходу датчика відстані.

- Виберіть вкладку Встановлення на нуль.

- Відмітьте позицію Встановити поточні показники на нуль.

- Натисніть ОК.

- Запрограмуйте частоту замірів реєстратора даних та кількість зразків. Натисніть Пуск на головній панелі інструментів і розпочніть вимірювання.

Приклад застосування датчика відстані

Рух на похилій площині

В цьому досліді ми розмістимо візок на похилій площині без тертя і простежимо властивості руху. Нижченаведений графік демонструє розміщення візка по відношенню до часу.

Мал.1: Розміщення візка по відношенню до часу

Технічна підтримка

За технічною підтримкою Fourier звертайтесь за наступними адресами:

Web-сторінка: http://www.fourier-sys.com/support_support.html

Електронна адреса: support@fourier-sys.com

Перш ніж звернутися за технічною підтримкою, ознайомтеся із переліком поширених питань за адресою: http://www.fourier-sys.com/support_faq.html

Авторське право та гарантія

Усі стандартні датчики Fourier Systems мають гарантію терміном 1 рік, що означає, що на період 12 місяців з дати доставки датчики не матимуть суттєвих дефектів стосовно матеріалів та якості виготовлення.

Дана гарантія не включає випадки поломки продукту, спричинені неналежним або неправильним використанням.

Дана гарантія не включає витратні матеріали Fourier Systems, такі як електроди, батареї, наклейки ЕКГ, кювети та розчини для зберігання або буфери (буферні розчини).